原子力显微镜简明操作规程

| 操作步骤 | 注意事项 |
| --- | --- |
| - 开机：打开电源，打开软件 TAFM（接触模式打开软件 AFM），选择分辨率512。 | 轻敲模式的探针和接触模式的探针是不一样的， 装探针时请注意。 |
| - 电子学校正：用不透光纸片完全隔断探头内的激光光路， 然后软件界面点击：显微镜→ 校正→电子学，选择 A/D 通道三个选项，点击“应用”，系统自动校正。 | INO零点正常范围±300以内； IN1B 零点、IN1D 零点正常范围±2000以内； 若不在范围内， 需重启仪器多次校正确认状况。 |
| - 光斑检测：调试激光旋钮（右侧两旋钮），使激光打在探针悬臂尖端，然后调试四象限旋钮（左侧两旋钮）使红心打在正中心位置，并且确认能量值在正常范围内。 | 详细调试操作参照操作说明书。 同型号新探针能量值不会存在很大差异，若存在异常需再次确认探针安装状态和激光调试状态。 |
| - 搜索共振峰：设置振源幅度0.1先搜索共振峰，然后等待3s以上采集共振峰（接触模式不用共振峰搜索，但接触模式“设置点”需设置-1至-0.9）。 | “设置点”应在0.8-0.9之间； “振源频率”参考所用探针的频率； “振源幅度”不应过大，过大需再次确认探针安装状态，激光调试状态。 |
| - 选择系统参数：打开扫描界面显微镜—校正—系统参数。选择对应参数，保存当前文件参数，然后点击确定。 | 每个扫描器唯一对应一个参数，参数文件格式为.par 文件，需确认。 |
| - 探针—样品趋近：打开马达自动控制窗口，确保样品放好，探针在样品正上方，先点击单步进， 然后自动趋近，马达趋近到位自动停止。 | 进针前需设置好参数“停止在”300~1000nm； 进针过程中须通过显示器确认探针与样品的相对距离，若出现撞针情况（探针悬臂断裂或者反光变白），需急速点击“停止”按钮。 |
| - 观察RMS-Z曲线：(接触模式下是观察F-Z，两个曲线图是不一样的)。 | RMS-Z曲线状态可判断探针和样品作用的状态及探针状态； 右侧曲线控制面板参数和图为对应关系，若存在异常可调试相关参数。 |
| - 测试噪音：扫描范围设置为0，显示范围设置为10nm，点击开始扫描图标，确认噪音情况。 | 噪音如果存在异常，与周围的环境、样品、探针、及其接触状态都有一定关系。比例增益和积分增益减小可减少噪音，但不宜太小。 |
| - 开始图像扫描：根据自己的要求，设置好扫描范围，显示范围，扫描角度等参数，开始扫描图像。 | 为保证出图质量，相关参数的设置请参考说明书； 需注意扫描图像需点击保存按钮，保存源文件到指定文件夹。 |
| - 探针退出，扫描结束：打开马达控制界面，然后点击“自动退出”，停止到位后，依次关闭软件、电源，取下探针和样品。 | 取出或放置探针架和样品时均需注意探针与样品的相对距离，若距离太小，可选择手动退针到安全距离后，再进行相关操作。 |