**二氧化碳培养箱简明操作规程**

**一、开机程序**

1. 用75%乙醇擦拭箱体及隔板，注意顶壁不要擦；

2. 水盘里加入2/3灭菌蒸馏水（每周更换一次）；

3. 打开培养箱电源开关（Power），温度设置为37℃，CO2浓度设置为5%；

4. 向左拧开CO2罐压力阀，向右缓慢拧开减压阀（注意不要超过0.1MPa，否则易冲破过滤膜）。

注意：刚开机CO2压力不稳定，需要关闭减压阀、压力阀，重新开。

**二、关机程序**

1.关闭CO2罐减压阀（拧到螺丝松了即可）和压力阀；

2.长时间不用应倒干水盘里的水，并保持37℃加热几小时，排干里面的湿气；

3.关闭CO2培养箱。